# 项目需求书

一、身高体重测量仪（预算控制价：22000.00元）

1、技术参数

1.1电源：电压AC220V，频率50Hz

1.2使用环境：温度范围：+10℃～+40℃；湿度范围20%RH～85%RH（无冷凝）

1.3本体重量：净重≤22Kg

1.4身高测量范围： 70cm～200cm，分辨率≤0.1 cm，最大误差±0.5cm

1.5体重测量范围： 2kg～200kg，最大误差±0.1kg

1.6 外形尺寸：长≤520mm，宽≤405mm，高≤1400mm（min）～2350mm（max）。

2、功能特性

▲2.1 测量方式；手动﹑自动﹑遥控三种方式。

▲2.2 温度补偿功能；双温度传感器，具有温度补偿功能。

2.3 称重传感器：称重传感器，坚固耐用、设计精良，为您提供高度精确的体重检测数据。

2.4 超声波探头：超声波探头，测量误差≤±0.5cm。

2.5 检测参数：可检测身高、体重，可计算BMI、体表面积、男性超重百分比、女性超重百分比。

2.6 语音播报功能：可播报操作指导、注意事项、测量结果、异常提示，并可对播报内容进行选择设置。

2.7 打印结果：可进行测量结果数值打印、条码打印、体重指数 BMI参照表打印。

▲2.8 离线保存测量结果；本机可保存≥2000 例测量结果。

2.9 网络直连功能；可通过网线、WIFI 以及移动网络模块等方式直接将设备的检测数据传输至医院各个网络系统，不在需要单独传输至 PC端。

2.10 多外置接口开放；可外接扫码枪、身份证读卡器，能够实现病人信息快速录入。

▲2.11 可升降机身；通过上立柱伸缩轻松调节设备高度。

2.12 打印机功能；自动切纸的高速热敏蓝牙打印，打印功能开关可设置。

二、感觉神经定量检测仪（预算控制价：55000.00元）

1、主要技术规格及参数

1.1 振动电路电压性能，范围：0V～50V；步进：0.1V；误差：±5%；

1.2振动头频率性能，频率：100Hz；频率误差：±3%；

1.3振动头加速度性能，振动加速度峰峰值范围：0～28m/s2；振动加速度峰峰值误差：±10%；

1.4接触压力性能，接触压力范围：0～500g；接触压力误差：±5g；

1.5振动头规格性能：振动头直径分别为6mm、10mm、13mm三种，误差范围±5%；

1.6主机、安卓显示器、患者控制器均为无线连接；

1.7主机重量≤0.4kg；

2、软件功能

2.1 检测

▲2.1.1 检测项目：足部感觉神经检测，糖足检查；手部感觉神经检测；上肢感觉神经检测；下肢感觉神经检测；

2.1.2 检查方法：自动、手动；

▲2.1.3 阈值显示方式：电压峰峰值、加速度峰峰值；

2.2可选配外接“医用红外体温计”进行皮温测试，结果传输到软件界面并打印到报告单；

▲2.3主机内置触摸屏，可在手持主机端的触摸屏完成全部的测试；

▲2.4配有患者控制器，患者可自己控制感知度开关；

2.5安卓显示器：≥10英寸高清彩色液晶屏，分辨率≥1280*800；

2.6主机电池容量≥3000mAh，满电量工作时长≥4h；

2.7软件内置全身多个检测部位及部位中的多个检测点，并设定身体各部位标准数据，方便结果的对比分析；

2.8软件自动计算三次平均值作为检测结果，可设置检测次数；

2.9病案管理：支持病案的查看、搜索，多选、打印、导出、备份、删除、回收站、恢复；

2.10档案管理：支持档案的筛选、备份、恢复、删除、打印操作；

2.11报告单：支持用户选择报告单模板、报告单模板支持用户自定义；

2.12软件系统：软件基于安卓系统，提供方便快捷的交互体验，无需外接工作站进行数据管理；

2.13支持DB、Web service、http多种数据传输协议，可与第三方系统对接；

2.14数据接口：支持USB、LAN、WIFI、蓝牙、物联网（选配）多种数据传输接口；

2.15可移动性：整机可便携携带，可支持病房检查，方便外检携带；

2.16数据备份还原：可通过U盘进行数据备份还原功能。

三、多普勒外周血管检测仪（预算控制价：75000.00元）

1、主要技术规格

1.1 主要检测参数

踝臂指数（ABI）、趾臂指数（TBI）、臂踝指数（BAI）、收缩压（SBP）、舒张压（DBP）、平均压（MBP）、脉压（PP）、脉率（PR）、收缩期流速（Vs）、平均流速（Vm）、舒张期流速（Vd）、阻力指数（RI）、搏动指数（PI）、收缩期/舒张期速度比值（S/D）、心率（HR）等；

1.2 多普勒

1.2.1流速测量范围：10cm/s～50cm/s，

1.2.2流速测量误差：最大误差不得超过±20%。

1.3脉率

1.3.1脉率测量范围：35bpm～185 bpm；

1.3.2脉率测量精度：±2bpm；

1.4无创血压性能：量程：0mmHg ～ 300mmHg；分辨率：1mmHg；

1.5压力传感器准确性：最大误差±3mmHg。

2、产品功能

▲2.1检测项目：

踝臂指数（ABI）检测、趾臂指数（TBI）检测、运动负荷试验检测、上下肢动脉节段压检测、下肢静脉检测、冷激发试验、反应性充血试验、胸廓出口综合征、腘动脉压迫综合征等。

▲2.2多种血压检测方式：多普勒法测血压、示波法测血压

2.2.1多普勒测血压：全自动充放气；血压值自动计算；血压值手动标记功能；

2.2.2示波法测血压：气路通道数: ≥1个；全自动充放气；

▲2.3操作方式：全触摸屏操控，同时支持无线控器操作；

2.4 数据联网功能：支持有线、WIFI等多联网方式，检测数据无缝传输至医院系统。

2.5 病案管理功能：可对病例进行搜索、统计、排序、编辑等一系列操作管理。

2.6自定义报告单模板功能：

多种报告单模板选择，可根据临床检测需求选择性显示ABI、BAI、TBI、脉搏波形、心率、血压（收缩压、舒张压、平均压、脉压差）等参数。

2.7支持手动测量标记检测结果，让检测更精准。

▲2.8 即时打印功能：无需通过PC机，可以直接连接打印机，输出报告。

2.9 配备大容量可充电电池，支持4小时以上连续检测。

注：以上技术参数及功能等要求中标注“▲”的条款，供应商需完全响应或正偏离，否则视为无效响应；未标注“▲”的，供应商所投货物在保证响应功能要求的同时，相关参数亦可适当偏离。