海南省万宁市人民医院医共体检验中心仪器校准及维护工作市场调研需求

- 医共体检验中心管理单位及设备情况

- 医共体检验中心管理共计21家单位，现有血液分析仪22台，生化分析仪22台。

- 二、仪器校准参数要求

- 1、能提供具有溯源性校准品且由厂家授权服务资质人员对设备进行有计划的维护及校准。

- 1）血常规设备：

- ①全年能提供原厂配套的，并通过FDA及NMPA注册的校准品42支，一支校准品可校准项目包含RBC、WBC、HBC、PLT、MCV，至少覆盖医联体单位80%以上设备，其余若无法提供有效校准品，则需提供相应解决方案。

- ②校准次数2次≥年/台，并出具校准报告，附上校准品溯源链，加盖授权资质公司公章。

- 2）生化设备：能提供原厂配套商用校准品（常规生化及脂类校准品各105支），至少覆盖医联体单位60%以上设备1次/年/台，其余若无法提供有效校准品，则需提供相应解决方案。并出具维护校准报告，附上校准品溯源链，加盖授权资质公司公章。

- 2、在海南有具备厂家授权服务资质的服务队伍，至少3人。

- 三、仪器维护参数要求

- 1、定期对设备进行维护，维护内容包括不限于以下方面：

- 1）血常规设备：对设备宝石孔、检测管路、采样组件、计数池、废液过滤器等重要部位进行主动维护，如发现设备管路老化，需进行主动维护及更换，并出具维护报告，加盖授权资质公司公章，维护频率为≥2次/年。

- 2）生化设备：对设备检测管路、比色杯、光源灯、搅拌杆等重要检测部位进行清洗维护，保持设备运行状态，并出具维护报告，加盖授权资质公司公章，维护频率为≥1次/年。

- 2、在海南有具备厂家授权服务资质的服务队伍，至少3人。

- 四、仪器设备型号目录

| 医院名称 | 血球设备型号 | 启用日期 | 校准服务报价 | 维护服务报价 | 生化型号 | 启用日期 | 校准服务报价 | 维护服务报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 万宁市中医院 | BC-5390 | 2019.01.01 |  |  | 迈瑞BS-800M | 2019.01.01 |  |  |
| 兴隆红十字医院 | BC-5000 | 2014.8.11 |  |  | 迈瑞BS-880 | 2016.12.2 |  |  |
| 妇幼保健院 | BC-5390 | 2014.8.13 |  |  | 上海执诚800 | 2024.06.01 |  |  |
| 和乐镇卫生院 | EXZ6000Pro | 2024.6 |  |  | 中元汇吉/ZS400 | 2020.4.1 |  |  |
|  | D7CRP | 2024.4 |  |  | 颐兰贝AS-480 | 2022.8.22 |  |  |
| 东兴医院 | BC-5130 | 2019.10.17 |  |  | 颐兰贝AS-480 | 2020.8.3 |  |  |
| 新中医院 | BC-5130 | 2019.12.3 |  |  | 重庆中元/ZS400 | 2021.2.25 |  |  |
| 和乐镇港北卫生院 | BC_30s | 2016.1 |  |  | 迈瑞BS—330E | 2016.11 |  |  |
| 礼纪镇卫生院 | BC-2900 | 2013.7.1 |  |  | DOTOP-480 | 2013.7.1 |  |  |
| 长丰镇卫生院 | BC-5130 | 2018.12.30 |  |  |  |  |  |  |
| 新梅卫生院 | BC-5100CRP | 故障4年以上 |  |  | 迈瑞BS-430 | 故障4年以上 |  |  |
| 后安镇卫生院 | BC-5130 | 2019.09.01 |  |  | URIT-8026 | 2018.12 |  |  |
|  |  |  |  |  | 迈瑞BC-180 | 2012.12.05 |  |  |
| 龙滚华侨医院 | DH71 CRP | 2020.02.01 |  |  | 迈瑞BS-430 | 2020.01.01 |  |  |
| 大茂镇卫生院 | BC-5130 | 2019.12.31 |  |  | 迈瑞BS-180 | 2011.7.5 |  |  |
| 北坡卫生院 | BC-5100CRP | 2019.06.15 |  |  | 迈瑞BS-430 | 2019.05.30 |  |  |
| 禄马卫生院 | BC-2900 | 2013.07.13 |  |  | 蓝韵LW240 | 2007.07.23 |  |  |
| 山根镇卫生院 | BC-5130 | 2020.01.01 |  |  | 迈瑞BS-180 | 2016.01.01 |  |  |
| 东澳卫生院 | BC-5100CRP | 2019.10.31 |  |  | 迈瑞BS-180 | 2010.1.11 |  |  |
| 乐来卫生院 | BC-5130 | 2019.9.18 |  |  | 迈瑞BS-220 | 2020.10.11 |  |  |
| 万城镇卫生院 | BC-2900 | 2024.3.12 |  |  | 颐兰贝AS-380 | 20205.10 |  |  |
| 南桥卫生院 | BC-5130 | 2022.05.08 |  |  | 美康MS-480 | 2024.11.19 |  |  |
| 牛漏卫生院 | BC-5130 | 2024.4.18 |  |  | 蓝韵生物LW C240 | 2014.8.17 |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准与维护服务总体报价： |  |  |  |  |  |  |  |  |